SOLCA NÚCLEO DE LOJA

CONCURSO N°195-2026

INVITACIÓN

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, SOLCA NÚCLEO DE LOJA, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA:

PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 1 EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMO SÍNTESIS Y EXTEREOTAXIA

Condiciones Generales:

SOLCA NÚCLEO DE LOJA puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.

El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA NÚCLEO DE LOJA.

SOLCA NÚCLEO DE LOJA puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la adjudicación.

Forma de pago(sugerida):

30% anticipo (con emisión de garantía de buen uso de anticipo) y

70% una vez entregado el equipo, capacitado el personal y puesto en marcha.

Plazo de entrega: Las ofertas se presentarán en sobre cerrado y debidamente sellado (identificando el # de concurso), en la Secretaría General de la Institución, ubicada en la ciudad de Loja, Av. Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión, esquina, sector Jipiro, hasta las 13h00 del 09 de septiembre de 2026. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.

Requerimientos generales de la oferta:

o   Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001

o   Nombre del oferente.

o   Detallar nombre completo del representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.

o   Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).

o   Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional- móvil y correo electrónico.

o   La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.

1.    El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que SOLCA NÚCLEO LOJA no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación, así también detallar el mecanismo de la forma de pago propuesta.

2.    La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.

3.    La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada.

Requerimientos específicos de la oferta:

Es OBLIGATORIO que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz:

| Nombre de la empresa: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección: |  |  |  |  |  |  |
| RUC: |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono: |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 1 EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMO SÍNTESIS Y EXTEREOTAXIA |  |  |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |  |  |
| Procedencia: |  |  |  |  |  |  |
| Año de manufactura: |  |  |  |  |  |  |
| Condiciones generales requeridas (obligatorio detallar todas) |  |  |  |  |  |  |
| REQUERIDO POR LA INSTITUCIÓN |  |  |  | OFERTADO POR LA EMPRESA |  |  |
| Certificado de Equipo nuevo no remanofacturado ni repotenciado |  |  |  |  |  |  |
| Soporte de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica gratuita (Durante la garantía)(indicar medios de contacto) |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de respuesta (no mayor a 24 horas) / contar con personal calificado |  |  |  |  |  |  |
| Horario de cobertura para servicio técnico y soporte (indicar horario y días de disponibilidad para contacto) |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo mínimo de vida útil del equipo (mínimo 10 años a partir de la recepción definitiva) |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidad de repuestos, partes, y/o accesorios durante el tiempo de vida útil. |  |  |  |  |  |  |
| Reemplazo total del equipo por uno nuevo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas) por defectos de fabricación o funcionamiento |  |  |  |  |  |  |
| Provisión de un equipo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas) en el caso que se deba realizar una reparación que implique el retiro del adquirido de las instalaciones de SOLCA Loja. |  |  |  |  |  |  |
| El oferente debe entregar con su oferta el catálogo con especificaciones del equipo |  |  |  |  |  |  |
| Compromiso de entrega de Manuales de uso y operación |  |  |  |  |  |  |
| El proveedor adjudicado se encargará de la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo en SOLCA LOJA |  |  |  |  |  |  |
| El proveedor debe contar con experiencia en venta y capacitación de un equipo de mamografía, la cual será justificada con contratos, órdenes de compra, actas entregas recepción, escrituras, etc. (Adjuntar justificativos) |  |  |  |  |  |  |
| Características específicas: |  |  |  |  |  | OFERTADO POR LA EMPRESA |
| Tipo | Digital |  |  |  |  |  |
| Generador de Rx | De alta frecuencia |  |  |  |  |  |
|  | Potencia eléctrica máxima ≥ 5,0 kW |  |  |  |  |  |
|  | Rango kV desde ≤ 23 kV hasta ≥ 35 kV |  |  |  |  |  |
|  | Rango de mAs desde ≤ 5 mAs hasta ≥ 500 mAs |  |  |  |  |  |
| Tubo de RX | Ánodo rotatorio. |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo ≥ 162.000 HU |  |  |  |  |  |
|  | Dos (2) puntos focales del tubo |  |  |  |  |  |
|  | Doble foco. Foco Fino / Grueso |  |  |  |  |  |
| Detector | Tamaño del detector ≥ 23 cm x ≥ 29 cm |  |  |  |  |  |
|  | Tamaño del pixel ≤ 85 μm |  |  |  |  |  |
|  | Método de captura: Conversión Directa, de preferencia |  |  |  |  |  |
|  | Matriz de Imagen: 4728 x 5928. De preferencia, no exluyente |  |  |  |  |  |
| Brazo | Compresión automática o manual |  |  |  |  |  |
|  | Colimación automática o seleccionable por el usuario (FOV) |  |  |  |  |  |
|  | Rango de rotación+/- 134° o mayor |  |  |  |  |  |
|  | Distancia Foco/Película (SID) ≥ 60 cm |  |  |  |  |  |
|  | Mecanismo de seguridad: Pulsador de parada de emergencia y Pulsador de descompresión de emergencia |  |  |  |  |  |
| Tomosíntesis | TOMO Modo General: 15° de barrido de tomosíntesis mínimo. |  |  |  |  |  |
|  | TOMO Modo Alta Resolución: 40° de barrido de tomosíntesis mínimo. |  |  |  |  |  |
|  | Espesor de corte de tomosíntesis, no mayor a 1mm |  |  |  |  |  |
|  | Número de disparos o proyecciones generadas ≥ 15 |  |  |  |  |  |
|  | Mamografía en 2D - 3D |  |  |  |  |  |
|  | Opcional, contar con un apoyo facial fijo de seguridad para mantener al paciente inmóvil durante la realización de la tomosíntesis y evitar que el rostro del paciente haga contacto físico con el tubo de RX durante su desplazamiento. |  |  |  |  |  |
|  | Tiempo de barrido/escaneo ≤ 25 s |  |  |  |  |  |
|  | Software para reconstrucción y procesamiento de imágenes |  |  |  |  |  |
| CAD | Deberá contar con sistema CAD para detección automática de microcalcificaciones y nódulos en imágenes bidimensionales |  |  |  |  |  |
| Biopsia estereotáxica | Sistema de posicionamiento motorizado eléctrico vertical al plano del detector, con opción a utilizar accesorios de biopsia lateral. |  |  |  |  |  |
|  | Sistema adaptable a agugas Biopsia por Aspiración multimarca (sistema abierto): Mammotome Revolve- Agujas (8G/10G), EnCor - Agujas (7G/10G/12G) |  |  |  |  |  |
|  | Biopsia por aguja fina, Core Biopsia: Agujas entre 12G y 22G |  |  |  |  |  |
|  | Función de magnificación de precisión. |  |  |  |  |  |
|  | Visualización de imágenes de referencia |  |  |  |  |  |
|  | Realización de cálculos estereoscópicos que indiquen la zona a realizar la punción biopsia. |  |  |  |  |  |
|  | Deberá contar con sistema de BIOPSIA guiada por TOMOSINTESIS, en modo de alta resolución y en modo de resolución standard. |  |  |  |  |  |
|  | Debe poder hacer BIOPSIA guiada por Contraste mamario. Opcional |  |  |  |  |  |
|  | Debe poseer un holder o recipiente para muesrtras de biopsia reutilizable. |  |  |  |  |  |
|  | Silla posicionadora para procedimientos de estereotaxia. |  |  |  |  |  |
| Estación de trabajo (WORKSTATION) | Monitores para diagnóstico. Dos unidades de ≥ 5MP calidad diagnóstico emparentados y calibrados. |  |  |  |  |  |
|  | Tercer monitor RIS de 19" de 1MP, para digitalizar imagen |  |  |  |  |  |
|  | Interface DICOM 3.0 (print, send, storage) |  |  |  |  |  |
|  | Disco duro para almacenamiento de información ≥4tb. Capacidad de almacenamiento para un minimo de ≥ 90,000 imágenes en formato maxima resolución. Almacenamiento y lectura por medios transportables de lectura y escritura cd y/o dvd, usb incluyendo visualizador dicom para imágenes de tomosintesis |  |  |  |  |  |
|  | Teclado o dispositivo Keypad personalizable e independiente de mouse y teclado estándar, para diagnóstico mamario y tomosíntesis |  |  |  |  |  |
|  | Mediciones lineales y angulares. Lupa/magnificación. |  |  |  |  |  |
|  | Medición de distancia de la lesión a la región areolar en forma automática |  |  |  |  |  |
|  | Rotación de imagen. Anotaciones. |  |  |  |  |  |
|  | Software de evaluación de la densidad mamaria |  |  |  |  |  |
|  | Control automático de exposición (AEC o AOP) |  |  |  |  |  |
| Mamografía con Contraste (OPCIONAL o adaptable al futuro) | Técnica y protocolos de diagnóstico aprobado por la FDA y/o CE |  |  |  |  |  |
|  | Inyector de medios de contraste yodados de cabezal doble |  |  |  |  |  |
|  | Debe incluir los dispositivos de activación (filtros, grilla, etc) y las correspondientes licencias permanentes para mamografía con contraste en la consola de operador y estación de trabajo. |  |  |  |  |  |
|  | Sustracción automática de imágenes de alta y baja energía. |  |  |  |  |  |
|  | Algoritmo de sustracción automática de imágenes de alta y baja energía. Visualización y almacenado de las imágenes recombinadas. |  |  |  |  |  |
| Requerimientos de energía | UPS, acorde a las especificaciones de energía de la estación de adquisición |  |  |  |  |  |
|  | Autonomía de bateria, ≥ 10minutos. |  |  |  |  |  |
| Accesorios | Paleta de compresión para mama grande; paleta de compresión para mama pequeña; cono de compresión, cono de magnificación y paleta con rejilla fenestrada |  |  |  |  |  |
|  | Un (1) interruptor de pedal o de mano (switch) |  |  |  |  |  |
|  | Soporte para protecciones plomadas |  |  |  |  |  |
|  | Dos (2) delantales de protección con plomo Talla L y M Dos (2) pares de gafas de protección radiológica Dos (2) protectores de tiroides para rayos x Un (1) juego de chaleco y faldilla de protección de Rx |  |  |  |  |  |
| Otras especificaciones: |  |  |  |  |  |  |
| CERTIFICACIÓN: Certificación FDA o comunidad EUROPEA / Registro sanitario otorgado por el ARCSA |  |  |  |  |  |  |
| SOFTWARE DE FUNCIONAMIENTO: Debe ser completamente original y con las licencias completas, prohibiéndose expresamente modos demo o licencias parciales para cualquiera de las aplicaciones ofertadas. |  |  |  |  |  |  |
| ENERGÍA: detallar el tipo de energía o acondicionamiento eléctrico requerido para la instalación y puesta en marcha del equipo. |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍA TÉCNICA DE FÁBRICA: Mínimo 3 años Durante la garantía, repuestos, piezas y mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que requiera el equipo de mamografía deben ser cubiertos por el proveedor, excepto a los casos atribuibles al mal uso del bien. La garantía entrará en vigor a partir de la suscripción del acta entrega recepción entre el administrador del contrato por parte de SOLCA LOJA y el contratista. |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍA DE REPUESTOS,PIEZAS Y ACCESORIOS: Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que se requiera. |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO: Durante la vida útil, cada 4 meses mantenimiento preventivo, como ajustes y revisión de parámetros de funcionamiento; sin costos para la entidad contratante durante los 3 primeros años de garantía técnica. Si el fabricante o proveedor recomienda más visitas de mantenimiento al año, serán cubiertas sin costo adicional para la institución. En cuanto a la garantía del servicio técnico, en caso de suscitarse eventos que requieran visitas de mantenimiento correctivo, serán cubiertas por el proveedor sin costo, excepto en los casos atribuibles al mal uso del equipo durante la garantía. |  |  |  |  |  |  |
| ADECUACIONES: Barreras sanitarias propias del equipo y demás que considere el proveedor para el respectivo funcionamiento del equipo (en caso de requerirse), deben ser instalados obligatoriamente por el proveedor, ya que se trata de trabajos correspondientes a garantizar el debido funcionamiento del equipo a ser adquirido. |  |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN: El plan de capacitación presentado por el proveedor debe considerar dos grupos: dirigido al personal técnico de mantenimiento, y dirigido a los profesionales de la salud que operan el equipo hospitalario (TECNÓLOGOS DE IMAGEN Y DE SIMULACIÓN), incluido a los médicos radiólogos para potenciar las aplicaciones y fomentar la actualización de conocimientos. Se solicita capacitación para procedimientos de extereotaxia de forma hibrida tanto en nuestras instalaciones como en otra institución con capacitador externo nacional o extranjero. |  |  |  |  |  |  |
| FICHA TÉCNICA: ENVIAR OBLIGATORIO. |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de entrega: |  |  |  |  |  |  |
| Validez de la oferta: 90 días |  |  |  |  |  |  |
| Forma de pago: 30% anticipo (con emisión de garantía de buen uso) y 70% una vez entregado el equipo, capacitado el personal y puesto en marcha. |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad: 1 |  |  |  |  |  |  |
| Precio unitario sin IVA: |  |  |  |  |  |  |
| Precio total sin IVA: |  |  |  |  |  |  |
| Indicar si aplica IVA |  |  |  |  |  |  |

Nota: esta matriz debe ser enviada impresa en físico dentro de la oferta debidamente firmada y grabada digitalmente en algún dispositivo tal como: CD, DVD O FLASH MEMORY en formato editable Excel o Word.

Condiciones del adjudicatario:

- El adjudicatario entregará los manuales de uso y manejo del equipo traducidos al español.

- El adjudicatario se encargará de la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo en las instalaciones de SOLCA NÚCLEO DE LOJA.

- El adjudicatario emitirá la factura luego de la firma del acta entrega recepción.

- El adjudicatario se encargará de brindar asesoría y capacitación al personal que operará el equipo.

Loja, 26 de agosto de 2026.

Ing. Luis Alejandro Reyes Vélez.

PRESIDENTE

SOLCA NÚCLEO DE LOJA