SOLCA NÚCLEO DE LOJA
 
CONCURSO N°209-2026
 
INVITACIÓN
 
La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA: 
 
PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 1 EQUIPO O MONITOR DE CONTAMINACIÓN DE MANOS Y PIES PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR, SOLICITUD DE COMPRA 13786.

Condiciones Generales:
·         SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.
·         El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA Núcleo de Loja.

·         Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas, previo a la adjudicación.
·         ·       FORMA DE PAGO: 30% anticipo (con emisión de garantía de buen uso) y 70% una vez entregado y puesto en marcha el equipo.
 
·           Plazo de entrega: Las ofertas se presentarán en sobre cerrado y debidamente sellado (indicando el # de concurso al que participa), en la Secretaría General de la Institución, ubicada en la ciudad de Loja, Av. Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión, esquina, sector Jipiro, hasta las 13H00 del 11 de septiembre de 2026. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.
 
Requerimientos generales de la oferta:
 
· Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001
· Nombre del oferente.
· Detallar nombre completo de representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.
· Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).
· Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional- móvil y correo electrónico.
· La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.
 
1.    El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación y los precios unitarios incluyendo todos los decimales que emplea.
2.    La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.
3.    La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada, adjuntando la documentación soporte correspondiente.
  
   

  
Requerimientos específicos de la oferta:
 
Es obligatorio que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz:
	REQUERIDO
	OFERTADO

	EMPRESA
	 

	RUC
	 

	CORREO ELECTRÓNICO:
	 

	TELÉFONO:
	 

	PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 1 EQUIPO O MONITOR DE CONTAMINACIÓN DE MANOS Y PIES PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR, SOLICITUD DE COMPRA 13786.
	

	MARCA:
	 

	MODELO:
	 

	PROCEDENCIA:
	 

	AÑO DE FABRICACIÓN: 
	

	Vida útil del equipo: 
	

	FICHA TÉCNICA: SI OBLIGATORIO ENVIAR.
	

	Especificaciones técnicas:
	 

	1.	Equipo  o  Monitor  portátil  de  contaminación  superficial  para radiación alfa y beta/gamma.
2.	Capacidad de medición de contaminación α y β/γ con un solo detector, sin necesidad de cambio de detector.
3.	Área activa del detector: Igual o superior a 170 cm².
4.	Protección   del   detector:   estructura   tipo   panal   o   sistema equivalente    que    brinde    protección    mecánica    sin    afectar significativamente la eficiencia de detección.
5.	Unidades de medición: Impulsos por segundo —ips o cps— y/o Bq/cm²    para    mediciones    relacionadas    con    radionúclidos específicos.
6.	Fondo alfa: Aproximadamente 0,1 cps o mejor.
7.	Fondo beta/gamma: Aproximadamente entre 10 y 20 cps o mejor.
8.	Protección  de  transporte:  Tapa  o  cubierta  protectora  para  el detector durante almacenamiento y traslado.
9.	Unidad detectora: Integrada al equipo, de fácil mantenimiento o reemplazo por parte de servicio técnico autorizado.
10.	Película  protectora:  Película  tipo  Mylar  aluminizado  o sistema equivalente de protección del detector.
11.	Carcasa resistente a impactos y adecuada para uso en campo o en ambientes de trabajo radiológico.
12.	Almacenamiento de datos con importación a USB
13.	Sistema de operación mediante teclado de funciones o interfaz equivalente, de fácil manejo para el usuario.
14.	Capacidad  de  realizar  autodiagnóstico  o  prueba  automática  de funcionamiento.
15.	Disponibilidad     de     repuestos,     accesorios     y     consumibles, especialmente película protectora del detector, baterías, cable de comunicación y elementos de protección
16.	Soporte de pared si aplica
17.	Reparación   o   mantenimiento:   Posibilidad   de   reemplazo   de película,   marco   detector  o   elemento   protector  en   caso   de deterioro.
18.	Configuración de alarmas: Debe permitir configurar alarmas de forma independiente para medición alfa y beta/gamma.
19.	Pantalla digital gráfica tipo LCD o equivalente.
	Es obligatorio que el oferente se pronuncie acerca del cumplimiento de cada uno de los 11 puntos solicitados en las especificaciones.

	GARANTÍA: 1 AÑO (mínimo)
La garantía entrará en vigor a partir de la entrega del equipo en las instalaciones de SOLCA LOJA y puesto en funcionamiento. 
Detallar en la garantía: 

1. Indicar el número de visitas por mantenimiento a realizar.

2. Indicar el horario de cobertura para servicio técnico y soporte (indicar horario, tiempo de respuesta y días de disponibilidad para contacto)

3. Soporte de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica gratuita (Durante la garantía) (indicar medios de contacto). Indicar si el Soporte técnico es local, nacional o internacional autorizado.

4. Compromiso expreso de entrega de manuales de uso y operación del equipo. 

5. Compromiso de disponibilidad de repuestos, partes, y/o accesorios durante el tiempo de vida útil. El cambio de repuestos durante la vigencia de la garantía técnica debe ser gratuito. 

6. Reemplazo total del equipo por uno nuevo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas) por defectos de fabricación o funcionamiento

7. Provisión de un equipo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas) en el caso que se deba realizar una reparación que implique el retiro del adquirido de las instalaciones de SOLCA Loja (durante la vigencia de la garantía técnica).

8. Capacitación inicial incluida. Capacitación    básica    al   personal    usuario    sobre    operación, configuración,   control   de   contaminación,   interpretación   de alarmas, descarga de datos y cuidado del detector. La empresa debe garantizar asistencia técnica para configuración inicial del equipo y del software.


	  Es obligatorio que el oferente se pronuncie acerca del cumplimiento de cada uno de los 8 puntos solicitados en la garantía.

	Certificados exigibles: 
1. Certificado de compromiso de entrega de manual del software en español e inglés.
2. Certificado de compromiso de entrega de manual de operación en español o inglés.
3. Certificado  de  fábrica o documento técnico que respalde las especificaciones ofertadas.
4. Certificado de calibración vigente o certificado de verificación metrológica del equipo.
	

	Fuente: 
1. Fuente de alimentación o accesorio eléctrico, este deberá ser compatible con red eléctrica de 110–120 V.
2. Fuente alternativa de alimentación baterías comerciales tipo AA, pilas alcalinas o baterías recargables equivalentes.
	

	TIEMPO DE ENTREGA:
	 

	FORMA DE PAGO:  30% anticipo (con emisión de garantía de buen uso) y 70% una vez entregado y puesto en marcha el equipo.
	

	VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS
	 

	CANTIDAD: 1 EQUIPO O MONITOR DE CONTAMINACIÓN DE MANOS Y PIES
	 

	PRECIO UNITARIO SIN IVA:
	 

	PRECIO TOTAL SIN IVA:
	 

	INDICAR SI APLICA IVA
	




 
 Condiciones de la adjudicación: 

1. El adjudicatario deberá entregar un certificado de Equipo nuevo no remanofacturado ni repotenciado.
2. El adjudicatario entregará el catálogo y/o manuales de uso y operación del equipo.
3. El adjudicatario entregará la garantía técnica original del equipo.
4. El adjudicatario se encargará de la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo en SOLCA LOJA.
5. El adjudicatario se encargará de la capacitación y entrenamiento sobre uso del equipo al personal que operará el mismo.  
 
Loja, 02 de septiembre de 2026.
  

 
  


Ing. Luis Alejandro Reyes Vélez.
PRESIDENTE
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
SOLCA NÚCLEO DE LOJA.
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